# Załącznik nr 2 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część nr 2

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla

Zakładu Farmakologii Klinicznej UMB

Mikroskop odwrócony – 1 szt.

| Nazwa i adres Wykonawcy*): _______________________________________________________ Typ*): _________________ Model*): ________________ Rok produkcji: 2020 Producent*): ____________________________ Kraj producenta*): ________________________ |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganego parametru: |
|  | Mikroskop odwrócony fluorescencyjny. |
|  | Optyka korygowana do nieskończoności. |
|  | Oświetlenie dla światła przechodzącego LED’owe o stałej temperaturze barwowej, o mocy nie mniejszej niż 5W, energooszczędne o długim czasie pracy powyżej 50 000h. Płynna regulacja intensywności oświetlenia. Oświetlenie automatycznie dopasowuje się do wybranej techniki kontrastowej. Posiada funkcję auto off umożliwiającą automatyczne wyłączenie mikroskopu po dwóch godzinach bezczynności. |
|  | Mikroskop pozwala na obserwację preparatów w świetle przechodzącym (BF) i w kontraście fazowym (PH) oraz preparatów wybarwionych fluorescencyjnie. |
|  | Mikroskop wyposażony w zintegrowany kontrast modulacyjny (IMC) pozwalający uwypuklić niewybarwione, przeźroczyste elementy preparatu. |
|  | Mikroskop wyposażony w 4 pozycyjną wsuwkę dla kontrastu fazowego (BF, PH1,PH2, PH3). |
|  | Mikroskop wyposażony w 3 pozycyjną wsuwkę dla kostek filtrowych. |
|  | Kondensor o aperturze numerycznej 0,45 oraz dystansie pracy 40mm do obserwacji w technice jasnego pola, kontraście fazowym oraz kontraście IMC. |
|  | Stolik mikroskopowy o wymiarach 248 x 212 x 20 mm, z pokrętłem do przesuwu preparatu w osi xy po prawej stronie. |
|  | Wyposażony w wymienne uchwyty preparatów (bez użycia narzędzi): dla różnych naczyń hodowlanych: szalek Petriego o średnicy 24 -92mm lub dla naczyń prostokątnych (w tym szkiełek podstawowych) o wymiarach: 24-86 x 24-76mm. |
|  | Mikroskop wyposażony w minimum 4 pozycyjny rewolwer obiektywowy, zakres pracy w osi z wynosi nie mniej niż 7mm. |
|  | Wyposażony w obiektywy o długości parfokalnej 45mm i gwincie M25 (obiektywy powinny mieć możliwość współpracy z posiadanym systemem do mikrodysekcji laserowej LMD7) o następujących parametrach: powiększenie: 4x; Apertura numeryczna nie mniejsza niż: 0,10; Odległość robocza nie mniejsza niż: 13,9mm; Korekcja: plan achromatyczna, przystosowany do pracy z kontrastem fazowym, powiększenie: 10x; Apertura numeryczna nie mniejsza niż: 0,25; Odległość robocza nie mniejsza niż: 17,7mm; Korekcja: plan achromatyczna, przystosowany do pracy z kontrastem fazowym, powiększenie: 20x; Apertura numeryczna nie mniejsza niż: 0,30; Odległość robocza nie mniejsza niż: 3mm; Korekcja grubości naczyń w zakresie nie mniejszym niż 0-2mm. Korekcja plan achromatyczna, przystosowany do pracy z kontrastem fazowym, powiększenie: 40x; Apertura numeryczna nie mniejsza niż: 0,50; Odległość robocza nie mniejsza niż: 2mm; Korekcja grubości naczyń nie mniejsza niż 1,1mm; Korekcja: plan achromatyczna, przystosowany do pracy z kontrastem fazowym. |
|  | Wyposażony w okulary o powiększeniu 10x oraz o polu widzenia 20mm, korekcja dioptryjna w jednym z okularów. |
|  | Tubus binokularny z wyjściem do podpięcia kamery, z podziałem światła 100/0%, 0/100%, możliwością regulacji rozstawu źrenic w zakresie nie mniejszym niż 55-75mm, ustawienie tubusu pod katem 45 stopni, pole widzenia nim. 20mm, możliwość obrotu o 360 stopni. |
|  | Pokrowiec antystatyczny. |
|  | Adapter kamery typu c-mount 0,7x. |
|  | Kamera: cyfrowa kolorowa kamera mikroskopowa o wysokiej czułości, z pasywnym chłodzeniem do obserwacji fluorescencji, matryca: CCD 2/3”, rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż: 2560 x 1920 (~ 5 MP), obraz live z prędkością nie mniejszą niż 18fps przy rozdzielczości 1280x960px, rozmiar piksela nie mniejszy niż: 3.4 μm × 3.4 μm, czas ekspozycji: 1 msec – 600 sec, filtr barwny RGB, głębia kolorów 3x12 bit, możliwość zdefiniowania regionu zainteresowania (ROI), zakres dynamiczny nie mniejszy niż: 59 dB (25 MHz), wzmocnienie analogiczne: 1× – 10×, połączenie z jednostką sterująca za pomocą portu USB3.0. |
|  | Oprogramowanie umożliwiające dopasowanie (automatyczne i manualne) parametrów kamery takich jak czas ekspozycji, wysycenie barw, gammę, balans bieli. Pozwalające na zapis i archiwizacje zdjęć mikroskopowych, sterowanie przesłoną źródła światła do epifluorescencji, wykonanie prostych pomiarów morfotycznych oraz dodanie opisu jak i skali. Możliwość doposażenia oprogramowania o kolejne moduły do analizy obrazów mikroskopowych. |
|  | Jednostka sterująca o parametrach nie gorszych niż: procesor Intel Core i5, pamięć RAM 8GB (1x8GB), dysk twardy SSD 256GB, karta graficzna UHD, Windows 10 Pro, wyświetlacz 15”. |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o programowanie sekwencji wielokanałowej akwizycji obrazu: z jasnego pola, kontrastu fazowego i z fluorescencji z możliwością definiowania nie mniej niż 8 kanałów. Każdy z kanałów może być definiowany do dowolnej techniki obserwacji z indywidualnymi parametrami. |
|  | Możliwość doposażenia w obiektywy, oferent musi wykazać się możliwością rozbudowy i posiadaniem w swojej ofercie obiektywów zgodnych z oferowanym mikroskopem o parametrach nie gorszych niż: plan apochromatyczny o powiększeniu 63x, Apertura numeryczna regulowana w zakresie nie mniejszym niż: 0,60-1,40; Odległość robocza: 0,14 mm; Korekcja grubości naczyń nie mniejsza niż 0,17mm; olejowy. plan apochromatyczny o powiększeniu 100x, Apertura numeryczna regulowana w zakresie nie mniejszym niż: 0,70-1,40; Odległość robocza: 0,09 mm; Korekcja grubości naczyń nie mniejsza niż 0,17mm; olejowy, plan semiapochromatyczny o powiększeniu 150x, Apertura numeryczna nie mniejsza niż: 0,90; Odległość robocza: 0,25 mm; suchy. |
|  | Możliwość rozbudowy o stolik 3-płytowy lub skaningowy wraz z komorą CO2 do badań przyżyciowych. |
| Wymagania dodatkowe |
|  | Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowe do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. |

##### Wymagania ogólne

|  | Gwarancja na przedmiot zamówienia wraz z wyposażeniem minimum 60 miesięcy. Czas przestoju (naprawy) powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania tej naprawy. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji, o której mowa powyżej (w tym koszty części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym) obciążają Wykonawcę. |
| --- | --- |
|  | Wymiana całego podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego podzespołu. |
|  | Przeglądy gwarancyjne w każdym roku trwania gwarancji zawarte w cenie. |
|  | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzonego zgłoszenia usterki (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). |
|  | Wykonawca zapewni montaż sprzętu przez serwis. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż, zainstalowanie, uruchomienie sprzętu oraz dostarczenie instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem zawarte w cenie. |
|  | Instrukcja stanowiskowa (dopuszcza się instrukcję obsługi) w języku polskim dołączona do dostawy. |
|  | Materiały informacyjne oferowanego sprzętu w języku polskim. |
|  | Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem elementów systemu oraz elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. Wykonawca ponosi też koszty ewentualnych robót budowlanych, związanych z dostosowaniem np. stropu lub ścian w pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowane urządzenie. |
|  | W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym (wszelkie prace wykończeniowo malarskie wykona na własny koszt i we własnym zakresie). |
| Z | Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej pomieszczeń przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami i ustaleniu szczegółów technicznych nie podanych w specyfikacji. |

Nazwa, adres, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego *): __________________________________

# Oświadczam, że zaoferowany przeze mnie sprzęt spełnia wymagania techniczno – użytkowe przedstawione powyżej oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

# Załącznik nr 3 do SIWZ

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO – część nr 2

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla

Zakładu Farmakologii Klinicznej UMB

Mikroskop odwrócony – 1 szt.

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunki oferowane*) | Skala ocen w punktach | Ocena w punktach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji na sprzęt (wymagany nie krótszy niż 60 miesięcy): 60 miesięcy - 0 punktów 72 miesiące – 10 punktów 84 miesiące i więcej – 20 punktów |  | 0/10/20 |  |
| 2 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny (wymagany nie dłuższy niż 3 dni od zgłoszenia): 3 dni od zgłoszenia – 0 punktów 2 dni od zgłoszenia – 5 punktów 1 dzień i krótszy – 10 punktów |  | 0/5/10 |  |
| 3 | Ilość przeglądów gwarancyjnych (wymagany 1 przegląd w roku): 1 przegląd – 0 punktów 2 przeglądy – 10 punktów |  | 0/10 |  |