# Załącznik nr 2 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część nr 3

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla

Zakładu Chemii Organicznej UMB

Chłodzący termostat cyrkulacyjny z chłodnicą pionową  – 1 zestaw

| Nazwa i adres Wykonawcy*): _______________________________________________________ Typ*): _________________ Model*): ________________ Rok produkcji: 2020 Producent*): ____________________________ Kraj producenta*): ________________________ |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganego parametru: |
| I | Chłodzący termostat cyrkulacyjny |
|  | Termostat z obiegiem zewnętrznym o zakresie temp.: -10˚C do +25˚C. |
|  | Obudowa zewnętrzna z tworzywa sztucznego chemicznie odpornego. |
|  | Sterowanie automatyczne z poziomu kontrolera próżni wyparki ROTAVAPOR R-300 firmy Büchi posiadaną przez Użytkownika, oraz z poziomu kontrolera termostatu. |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia do minimum dwóch zestawów wyparkowych. |
|  | Cyfrowe zadawanie i odczyt temperatury z dokładnością do 0,1˚C na wyświetlaczu graficznym LCD. |
|  | Jednoczesny odczyt temp. aktualnej i zadanej na wyświetlaczu (bez konieczności przełączania). |
|  | Port oraz kabel komunikacyjny do sterownika wyparki ROAVAPOR R-300 firmy Büchi, którą Użytkownik posiada. |
|  | Wyświetlanie informacji o ew. błędach. |
|  | Moc chłodzenia minimalna: 550W przy +15˚C, 420W przy +10˚C, 250W przy 0˚C, 80W przy -10˚C. |
|  | Objętość zbiornika: maksym. 3L. |
|  | System zamknięty, bez łaźni wodnej. |
|  | Wizualny wskaźnik poziomu czynnika chłodzącego na płycie czołowej urządzenia. |
|  | Temp. otoczenia: +5˚C...+35˚C. |
|  | Zawór spustowy do opróżniania zbiornika. |
|  | Średnica węży połączeniowych 8 mm. |
|  | Przepływ, wydajność pompy, nie mniejszy niż 2.5 l/min. |
|  | Ciśnienie wytwarzane przez pompę: nie mniejsze od 0.6bar. |
|  | Zasilanie: 230V AC ±10% /50Hz. |
|  | Maksymalny pobór mocy: 800W. |
|  | Wymiary: nie większe niż (szer. x wys. x głęb.): 300 x 500 x 400mm. |
|  | Masa: maksymalna 32 kg. |
| II | Chłodnica pionowa |
| 22 | Chłodnica pionowa szklana o powierzchni chłodzenia min. 1500 cm², kompatybilna z posiadaną przez Użytkownika wyparki ROTAVAPOR R-300. |
| Wymagania dodatkowe |
| 23 | Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowe do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. |

##### Wymagania ogólne

|  | Gwarancja na przedmiot zamówienia wraz z wyposażeniem minimum 24 miesiące. Czas przestoju (naprawy) powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania tej naprawy. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji, o której mowa powyżej (w tym koszty części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym) obciążają Wykonawcę. |
| --- | --- |
|  | Wymiana całego podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego podzespołu. |
|  | Przeglądy gwarancyjne w każdym roku trwania gwarancji zawarte w cenie. |
|  | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzonego zgłoszenia usterki (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). |
|  | Wykonawca zapewni montaż sprzętu przez serwis. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż, zainstalowanie, uruchomienie sprzętu oraz dostarczenie instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem zawarte w cenie. |
|  | Instrukcja stanowiskowa (dopuszcza się instrukcję obsługi) w języku polskim dołączona do dostawy. |
|  | Materiały informacyjne oferowanego sprzętu w języku polskim. |
|  | Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem elementów systemu oraz elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. Wykonawca ponosi też koszty ewentualnych robót budowlanych, związanych z dostosowaniem np. stropu lub ścian w pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowane urządzenie. |
|  | W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym (wszelkie prace wykończeniowo malarskie wykona na własny koszt i we własnym zakresie). |
| Z | Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej pomieszczeń przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami i ustaleniu szczegółów technicznych nie podanych w specyfikacji. |

Nazwa, adres, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego *): __________________________________

# Oświadczam, że zaoferowany przeze mnie sprzęt spełnia wymagania techniczno – użytkowe przedstawione powyżej oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

# Załącznik nr 3 do SIWZ

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO – część nr 3

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla

Zakładu Chemii Organicznej UMB

Chłodzący termostat cyrkulacyjny z chłodnicą pionową  – 1 zestaw

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunki oferowane*) | Skala ocen w punktach | Ocena w punktach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji na sprzęt (wymagany nie krótszy niż 24 miesiące): 24 miesiące – 0 punktów 36 miesięcy - 10 punktów 48 miesięcy i więcej – 20 punktów |  | 0/10/20 |  |
| 2 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny (wymagany nie dłuższy niż 3 dni od zgłoszenia): 3 dni od zgłoszenia – 0 punktów 2 dni od zgłoszenia – 5 punktów 1 dzień i krótszy – 10 punktów |  | 0/5/10 |  |
| 3 | Ilość przeglądów gwarancyjnych (wymagany 1 przegląd w roku): 1 przegląd – 0 punktów 2 przeglądy – 10 punktów |  | 0/10 |  |