Załącznik nr 2 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część nr 8

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla

Laboratorium Chorób Metabolicznych UMB

Chłodziarka laboratoryjna – 1 szt.

Modyfikacja pkt.: 11, 13

| Nazwa i adres Wykonawcy: |
| --- |
| Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy) | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
|  |  |  | 2019 |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model/numer katalogowy, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się np. w deklaracji zgodności, certyfikacie zgodności (jeżeli dotyczy) i materiałach informacyjnych, do złożenia których wykonawca zostanie wezwany w trybie art. 26 ust. 1 ustawy, jeżeli jego oferta zostanie najwyżej oceniona. Nie należy składać wraz z ofertą deklaracji zgodności, certyfikatu zgodności, materiałów informacyjnych. |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |
|  | Konstrukcja szafowa z pojedynczą komorą chłodzenia. |
|  | Pojemność użytkowa komory: 350 litrów ±5%. |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 800x470x1800mm. |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 720x350x1430mm. |
|  | 4-skrzydłowe, przesuwne drzwi witrynowe z podwójnymi szybami i warstwą odbijającą promieniowanie cieplne. |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. |
|  | Komora oświetlana diodami LED. Światło włączane dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. |
|  | Wymuszony obieg powietrza. |
|  | Automatyczne, cykliczne rozmrażanie niepowodujące wahań temperatury roboczej. |
|  | Ażurowe półki stalowe (min. 5szt.). |
|  | Zakres nastawy temperatury od +2°C do +14°C z dokładnością do 1°C lub +2°C do +8°C z dokładnością 0,1°C. |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED. |
|  | Wymagane zabezpieczenia i alarmy: zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji w zakresie od ±2°C do ±8°C lub od ±2°C do ±14°C lub szerszym), długotrwałego otwarcia drzwi, niezależne zabezpieczenie przed przechłodzeniem poniżej 0°C |
|  | Dedykowany przycisk wyciszający alarm akustyczny. Możliwość regulacji czasu trwania wyciszenia lub ustawienia wyciszenia permanentnego. |
|  | System diagnostyczny informujący o usterkach. |
|  | Fabrycznie montowany port kablowy o średnicy minimum 30mm. |
|  | Maksymalny poziom generowanego hałasu: 40dB. |
|  | Maksymalna waga chłodziarki: 100kg. |
|  | Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz. |
|  | Funkcja blokady klawiatury zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów. |
|  | Kółka samonastawne ułatwiające relokację urządzenia (min. 2szt.). |