UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel.(85)748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,fax 85 748 56 27

AZP/261/D/31/TZ/CBI PLUS/4/2019                                                                                Białystok, 01.08.2019r.

WYJAŚNIENA I ZMIANA TREŚCI  SIWZ

- Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczoneg na dostawę wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 8 części którego ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 130-318600 w dniu 09.07.2019r., od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Część nr 8: Chłodziarka laboratoryjna - 1 szt.

1.	Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chłodziarki o max. wymiarach zewnętrznych (SxGxW)  676*730*1935mm ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.	Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chłodziarki o max. wymiarach wewnętrznych (SxGxW)  565*525*1246mm ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3.	Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „-skrzydłowe, przesuwne drzwi witrynowe z podwójnymi szybami i warstwą odbijającą promieniowanie cieplne”.

Odp.: Chłodziarka wyposażona w 4 drzwi przesuwne (para drzwi górna i  para drzwi dolnych). Drzwi mają być przeszklone (podwójna warstwa szkła) z powłoką odbijającą promieniowanie cieple, zapobiegającą szkodliwemu działaniu promieni UV na materiał przechowywany w chłodziarce.

4.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drzwi prawostronnych, szklanych szkłem hartowanym z powłoką?

Odp.: Drzwi powinny być przesuwne.

5.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki gdzie materiał wnętrza stanowi HIPS a materiał ramy drzwi stop aluminium? HIPS jest polistyrenem wysoko udarowym stosowanym w branży chłodniczej na elementy obudów lodówek.

Odp.: Chłodziarka będzie wykorzystywana do przechowywania związków chemicznych, w tym kwasów oraz próbek biologicznych stąd materiał z którego będzie wykonane wnętrze powinno być oporne na działanie związków chemicznych, stąd preferowanym materiałem jest stal nierdzewna. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

6.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o temperaturze roboczej od +2°C do +8°C z dokładnością 0,1 °C ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z alarmem zbyt wysokiej i niskiej temperatury w zakresie od +2°C do +8°C ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

8.	Czy Zamawiający odstąpi od wymogu niezależnego zabezpieczenia przed przechłodzeniem poniżej  0°C ?

Odp.: Zamawiający nie odstępuje od wymogu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z poziomem hałasu 57 bB?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10.	Czy nie doszło do błędu w opisie przedmiotu zamówienia w parametrach ocenianych w pkt.2. Zamawiający wymaga aby była „Możliwość doposażenia urządzenia w pochodzący od producenta, graficzny rejestrator temperatury”. Informujemy, że chłodziarka może być wyposażona w graficzny wykres temperatury, który pojawia się na wyświetlaczu LCD po naciśnięciu ikony „graficzny wykres temperatury”. Chłodziarkę z możliwością graficznego wykresu temperatury chcemy zaproponować.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

III. W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający wprowadza nowy zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ (część nr 8).

W imieniu Zamawiającego:

Kanclerz UMB

....................................

mgr Konrad Raczkowski