Nr sprawy: AZP/261/D/53/TZ/CBI PLUS/18/2019                  		  Białystok, 10.10.2019  r.

WYJAŚNIENIA   TREŚCI    SIWZ

- Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 5 części, od uczestnika postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1843) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy: część nr 2: Autorefraktometrotonometr – 1 kpl.

Pytanie 1

- Czy Zamawiający dopuści multifunkcyjną stację diagnostyczną, która umożliwia wykonanie badania: refrakcji, keratometrii, tonometrii, topografii, aberrometrii, pachymetrii, pupilometrii, 
o następujących parametrach:

1. Urządzenie wykonujące następujące badania: refrakcja, keratometria, tonometria, topografia, aberrometria, pachymetria, zdjęcia przedniego odcinka z kamery Scheimpfluga, pupilometria.

Moduł refrakcyjny

2. Pomiar aberracji wyższego i niższego rzędu

3. Wykorzystany czujnik Shacka-Hartmanna (technologia Wavefront)

4. Zakres pomiaru sfery min. -20 D do +20 D

5. Zakres pomiaru cylindra min. 0 D do +8 D

6. Zakres pomiaru osi cylindra 0 do 180°

7. Mierzony obszar ϕ min. 2mm – 7mm

8. Ilość punktów pomiarowych min. 1500

9. Funkcja retroilluminacji

10. Badanie wykonywane w warunkach fotopowych i mezopowych

Moduł pachymetryczny

11. Metoda wykorzystująca kamerę Scheimpfluga

12. Analiza przedniej komory z wykorzystaniem obrazu z kamery Scheimpfluga

13. Zakres badania pachymetrii min. 150 μm- 1300 μm

14. Rozdzielczość pachymetrii max. +/- 10 μm

15. Pomiar kąta przesączania w zakresie min. 0 - 60°

16. Rozdzielczość pomiaru kata max. 0,1°

17. Wykorzystane światło o długości 455 nm

Moduł topograficzny

18. Metoda pierścieni Placido

19. Liczba pierścieni Placido min. 24

20. Liczba punktów pomiarowych min. 6144

21. Ilość analizowanych punktów min. 100 000

22. Pomiar keratometrii

Moduł tonometrii

23. Wykorzystana metoda: tonometria bezkontaktowa typu „air puff”

24. Zakres mierzonego ciśnienia wewnątrzgałkowego 1 mmHg – 50 mmHg

25. Korekcja o wartość centralną pachymetrii

Moduł pupilometryczny

26. Analiza zmian średnicy źrenicy w różnych warunkach oświetlenia

27. Analiza w min. 3 warunkach oświetleniowych

Inne funkcjonalności

28. Funkcja symulacji ostrości widzenia pacjenta

29. Funkcja symulacji pasowania soczewek kontaktowych

30. Możliwość eksportu wyników do sieci, lub na dysk zewnętrzny

31. Ekran dotykowy 10,1’’

32. Drukarka wbudowana

33. Możliwość podpięcia zewnętrznych akcesoriów komputerowych, w tym drukarki i monitora

34. Waga urządzenia max. 27kg

35. Max. wymiary 320 mm x 555 mm x 540 mm

36. Zasilanie 220/240V, 50/60 Hz, 250 W

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga wykorzystania czujnika Shacka-Hartmana (technologii Wavefront)?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga analizy przedniej komory z wykorzystaniem obrazu z kamery Scheimpfluga?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wymaga.

- Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

................................................

mgr Konrad Raczkowski