Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zautomatyzowany system biobankowania, oprzyrządowanie LN2 wraz z adaptacją infrastruktury laboratoryjnej tj. budową Centrum Biobankowania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z  zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i opracowaniem dokumentacji projektowej

| Nazwa i adres Wykonawcy: |
| --- |
| Typ/Model systemu/urządzenia (jeśli dotyczy) | Producent – pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
| A. |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne, EKSPLOATACYJNE i FUNKCJONALNE |
|  | Zautomatyzowany system/urządzenie do przechowywania próbek biologicznych w temperaturze -80 stopni Celsjusza |
|  | System/urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane. |
|  | System/urządzenie powinien być wyposażony w automatykę na poziomie próbówki. |
|  | Pojemność systemu minimum: 1 500 000 próbówek o pojemności netto co najmniej 500 µl przechowywanych w temperaturze co najwyżej -80 stopni Celsjusza. 300 000 próbówek o pojemności netto co najmniej 900 µl przechowywanych w temperaturze co najwyżej -80 stopni Celsjusza. |
|  | Wymagana jest możliwość przechowywania probówek w standardzie SBS 96, zgodnie z parametrami przedstawionymi poniżej: Probówki o pojemności od 500 do 600 µl: typ. LVL MX500 (probówki z posiadanym materiałem biologicznym przechowywanym przez Użytkownika, które będą przeniesione w celu przechowywania do systemu/urządzenia po jego zakupie) lub równoważne, próbówki o pojemności od 500 µl do 600 µl i wysokości z korkiem od 27,5 mm do 33,5 mm. Probówki o pojemności od 900 µl do 1150 µl: Próbówki o pojemności od 900 µl do 1150 µl i wysokości z korkiem od 45,5 mm do 51,5 mm. |
|  | Sortowanie pojedynczych próbówek w temperaturze nie wyższej niż -80 stopni Celsjusza |
|  | System wydający oraz przyjmujący próbki na płytkach w formacie SBS 96, w rakach przystosowanych do poszczególnych próbówek wymienionych powyżej |
|  | System wyposażony w redundantny system chłodzenia |
|  | System wyposażony w raki oraz umożliwiający przechowywanie założonej ilości próbek w podanych powyżej formatach |
|  | System wyposażony w backup na oparach ciekłego azotu z podłączeniem do infrastruktury LN2 (zewnętrzny zbiornik LN2). |
|  | System wyposażony w układ powiadamiania o alertach w formie GSM oraz e-mail, w zakresie zmian temperatury, ciągłości pracy, awarii automatyki, wykonaniu zaplanowanych zadań, szczelności układu, etc. |
|  | System posiada możliwość wprowadzenia oraz odpowiedniego zarchiwizowania zarówno próbek niezamrożonych jak i uprzednio zamrożonych, potencjalnie oszronionych |
|  | W przypadku wprowadzania próbek zamrożonych do temperatury -80 stopni Celsjusza w trakcie przechowywania temperatura nie może w żadnym momencie wzrosnąć odpowiednio powyżej -70 stopni Celsjusza |
|  | System zapewniający stałe parametry temperaturowe przechowywanego materiału - próbka raz wprowadzona i schłodzona poniżej -70 stopni Celsjusza w systemie nie osiągnie w nim temperatury wyższej niż -70 stopni Celsjusza dla próbek przechowywanych w temperaturze -80 stopni Celsjusza. |
|  | System umożliwiający monitorowanie temperatury na każdym etapie procesu oraz zapewniający śledzenie przechowywania i przepływu materiału. |
|  | System posiadający możliwość skanowania min. kodów 2D TraXis, Tracker, DataMatrix całych raków SBS 96, z próbówkami oraz pojedynczych próbówek wszystkich wymienio-nych wyżej producentów, jak również kodów 1D umieszczonych na rakach, które wprowadzane do urządzenia mogły być uprzednio zamrożone i są potencjalnie oszronione. |
|  | System wyposażony w narzędzia IT (serwer sprzętowy + aplikacja) służące do zarządzania próbkami. |
|  | System wyposażony w oprogramowanie o co najmniej następujące funkcjonalności: Obsługa bazy danych Postgresql/Oracle Równoczesna praca min. 10 użytkowników Możliwość importu danych o wprowadzanych próbkach z pliku w formacie csv lub excel Możliwość przypisania do każdej próbki numeru probanta, rodzaju materiału biologicznego, ilości materiału, nazwy kolekcji oraz informacji dodatkowych Możliwość wykonywania raportów w zależności od probanta lub rodzaju materiału biologicznego i exportu tych danych do formatu csv lub excel Możliwość przygotowania zadania wydania próbek na podstawie kryteriów zapytania o rodzaj materiału, zakres probantów, czas wprowadzenia do biobanku, nazwę kolekcji, lub na podstawie pliku importu z numerami próbek Logowanie wszystkich operacji wykonywanych w systemie Dostęp zdalnych za pośrednictwem sieci LAN Możliwość integracji z systemami BIMS i LIMS za pośrednictwem API Nieprzerwany monitoring temperatury w poszczególnych częściach systemu Rejestrowanie i przechowywanie informacji o historii każdej próbki, w tym informacji o czasie jej pozyskania, ewentualnie zamrożenia, temperaturze przechowywania w przeciągu całego czasu przechowywania w Biobanku Kontrolę dostępu do poszczególnych funkcji na poziomie użytkownika Monitorowanie i przechowywanie danych na temat stabilności systemu w zakresie temperatury, wilgotności, napięcia Mechanizm tworzenia kopii zapasowej bazy danych W przypadku odtworzenia systemu po awarii z kopii danych, odzyskane dane bazodanowe nie mogą być starsze niż 24 godziny. |
|  | Serwer o parametrach co najmniej: Minimum czterordzeniowy procesor, o częstotliwości co najmniej 3.40 GHz, osiągający w testach publikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net wynik nie gorszy niż min. 9780 punktów. Wydruk wyniku testu dla oferowanego procesora należy dołączyć do specyfikacji. Wydruk nie może być starszy niż 30 dni od daty złożenia oferty. RAM co najmniej 32 GB. 2 dyski SAS SSD o pojemności min. 960 GB skonfigurowane w macierz RAID 1. 1 kartę sieciową o przepustowości co najmniej 1GB. 1 kartę sieciową bezprzewodową obsługującą standardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 21 cali. Klawiatura. Mysz. |
|  | Budowa Centrum Biobankowania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz opracowaniem dokumentacji projektowej |
|  | Opis ogólny przedmiotu zamówienia oraz wymagania określające zakres, parametry i sposób wykonania zamówienia są przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w SIWZ. |

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Zautomatyzowany system/urządzenie do przechowywania próbek biologicznych w temperaturze -80 stopni Celsjusza |
|  | Oferowany system/urządzenie kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych. |
|  | Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład systemu/urządzenia w języku polskim i/lub angielskim: Bezkosztowa aktualizacja oprogramowania systemowego oraz aplikacji do zarządzania. Licencje na oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. Aktualizacja oprogramowania/aplikacji będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. Aktualizacja oprogramowania/aplikacji, również pochodzącego od podmiotów trzecich, będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |
|  | Budowa Centrum Biobankowania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz opracowaniem dokumentacji projektowej. |
|  | Opis wymagań ogólnych przedmiotu zamówienia jest określony w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w SIWZ. |

Załącznik nr 3a do SIWZ

TABELE ocenY WARUNKÓW GWARANCJI

|  | Zautomatyzowany system/urządzenie do przechowywania próbek biologicznych w temperaturze -80 stopni Celsjusza |
| --- | --- |
| Gwarancja | Oferowane warunki gwarancji *) | Ocena w pkt |
| Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy. Okres punktowany: 60 miesięcy – 20 punktów 72 miesiące – 21 punktów 84 miesiące – 22 punkty Uwaga: Termin gwarancji należy podać w następujących okresach: 60 lub 72 lub 84 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca: nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (60 miesięcy). wpisze długość gwarancji w okresach innych niż podane powyżej (60, 72, 84), Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół. wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny (60 miesięcy), Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. |  |  |

Nazwa, adres, nr tel./e-mail serwisu gwarancyjnego*))  ……….………………………………...…..…...……..

*) Wypełnia Wykonawca

|  | Budowa Centrum Biobankowania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz opracowaniem dokumentacji projektowej. |
| --- | --- |
| Gwarancja | Oferowane warunki gwarancji *) | Ocena w pkt |
| Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy. Okres punktowany: 60 miesięcy – 20 punktów 72 miesiące – 21 punktów 84 miesiące – 22 punkty Uwaga: Termin gwarancji należy podać w następujących okresach: 60 lub 72 lub 84 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca: nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (60 miesięcy). wpisze długość gwarancji w okresach innych niż podane powyżej (60, 72, 84), Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół. wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny (60 miesięcy), Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ |  |  |

Nazwa, adres, nr tel./e-mail serwisu gwarancyjnego*))  ……….…………………….…………..…..…...……..

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 3b do siwz.

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Zautomatyzowany system/urządzenie do przechowywania próbek biologicznych w temperaturze -80 stopni Celsjusza |
|  | Pod określeniem "system/urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie, dostarczone, uruchomione i wchodzące w skład systemu/urządzenia. |
|  | Okres gwarancji na system/urządzenie - zgodnie z zapisami wzoru umowy. |
|  | Okres rękojmi na system/urządzenie - zgodnie z zapisami wzoru umowy. |
|  | W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań wytwórcy i testy urządzenia oraz naprawy urządzenia będą wykonane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym – będą na koszt Wykonawcy. |
|  | Przeglądy konserwacyjne/serwisowe i testy będą przeprowadzane w terminie wynikającym z zaleceń wytwórcy systemu/urządzenia uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem. |
|  | Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji co najmniej jeden przegląd urządzenia rocznie z wymianą części zużywalnych bez dodatkowych kosztów po stronie zamawiającego, zakończony wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie systemu/urządzenia. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji. |
|  | Wstępne terminy ww. przeglądów będą określone w: instrukcji obsługi lub paszporcie technicznym lub innym dokumencie dostarczonym wraz z urządzeniem. |
|  | Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej wraz z systemem/urządzeniem karcie gwarancyjnej, która będzie dołączona do dokumentu gwarancyjnego lub w paszporcie technicznym dołączonym wraz z dostawą. Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w siwz, chyba że poszczególne zapisy w ww. karcie lub paszporcie są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | Czas reakcji serwisu w przypadku awarii któregokolwiek z elementów systemu/urządzenia: z reakcją wsparcia serwisowego - do 4 godzin, z rozpoczęciem diagnostyki i naprawy na miejscu: w zakresie usterek systemu/urządzeń chłodzenia w czasie maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia usterki, w zakresie pozostałych systemów/urządzeń w czasie maksymalnie 2 dni roboczych od zgłoszenia usterki. |
|  | Wsparcie techniczne drogą mailową, telefoniczną. Za reakcje serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu systemu/urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych podzespołu, gdy Zamawiający zgłosi do Wykonawcy potrzebę czwartej naprawy danego podzespołu. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 10 lat od daty protokołu odbioru. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |
|  | Budowa Centrum Biobankowania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz opracowaniem dokumentacji projektowej. |
|  | Opis warunków gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego są określone w SIWZ. |

Załącznik nr 3c do siwz.

PROCEDURY DOSTAW I ODBIORÓW SYSTEMU/URZĄDZEŃ

| Lp. | PROCEDURY DOSTAW I ODBIORÓW SYSTEMU/URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Zautomatyzowany system/urządzenie do przechowywania próbek biologicznych w temperaturze -80 stopni Celsjusza |
| Procedura dostaw |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę lub osoby - Bezpośredniego Użytkownika z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Po podpisaniu umowy z Zamawiającym Wykonawca zgłosi Zamawiającemu harmonogram dostawy systemu/urządzenia, określając dzień dostawy oraz przewidywany czas zakończenia instalacji i uruchomienia. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie systemu/urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia systemu/urządzeń. |
|  | System/urządzenie zostanie dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie systemu/urządzenia było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Instalowanie i uruchamianie systemu/urządzeń musi być dokonane zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, wydaną przez Wytwórcę systemu/urządzenia. |
|  | Dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie obejmuje: Instruktaż stanowiskowy techniczny z zakresu budowy, obsługi technicznej oraz konserwacji systemu, Instruktaż stanowiskowy z obsługi systemu oraz aplikacji. Instruktaż stanowiskowy IT w zakresie obsługi, integracji i konserwacji systemów informatycznych oraz min. 60 godzin wsparcia na integrację systemów biobanku z systemem LIMS lub BIMS. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem systemu/urządzenia do instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie systemu/urządzenia. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika/Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru - na zasadach wynikających z umowy. |
| Procedura odbiorów |
|  | Procedura odbioru rozpocznie się do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie: po dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu wdrożeniu wszystkich instrukcji stanowiskowych oraz po ustaleniu dogodnego terminu odbioru z Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. |
|  | Odbiór systemu/urządzeń zakończy się podpisaniem protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. |
|  | Protokół odbioru będzie sporządzony w 3 egzemplarzach. |
|  | Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów): Instrukcję stanowiskową / instrukcję obsługi systemu/urządzenia. Zaświadczenie potwierdzające prawidłowe uruchomienie i działanie systemu/ urządzenia. Pełną dokumentację techniczną dotyczącą systemu/urządzenia. Instrukcję konserwacji w zakresie, w jakim konserwację będzie wykonywał Użytkownik (jeśli dotyczy); Wykaz wyposażenia zużywalnego, które Użytkownik będzie nabywał i wymieniał we własnym zakresie, z podaniem wymaganej częstotliwości wymiany, jeżeli jest określona i jeżeli dotyczy. |
|  | Budowa Centrum Biobankowania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz opracowaniem dokumentacji projektowej. |
|  | Procedury dostaw i odbiorów są określone w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w SIWZ. |

Załącznik:

Program funkcjonalno-użytkowy, dotyczący „Budowy Centrum Biobankowania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz opracowaniem dokumentacji projektowej”.

Akceptuję opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.

………………………………………..……………………………………………

Data i podpis